## Configurations
FLOW METER CALIBRATION CHART
| COIL AND TIMING BEHAVIOUR |  |  |  |  | FLOW RANGES AND CONNECTIONS
| Frequency (Hz) | Period (s) | Period (ms) | Voltage (mV) |  | Proteus Model |  | Flow Range |  |  |  | Inlet Port | Outlet Port | Port Size ["]
| 20 | 0.05 | 50 | 109 |  | 300 | 100XT | [L / m] |  | [G / m]
| 30 | 0.033333 | 33.3333 | 156 |  |  |  | Low | High | Low | High
| 40 | 0.025 | 25 | 209 |  | 304L | 100L | 0.3 | 3 | 0.08 | 0.8 | A | B | 0.25
| 50 | 0.02 | 20 | 252 |  | 301 | 100 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 1 | A | B | 0.25
| 60 | 0.016667 | 16.6667 | 304 |  | 301 | 100 | 1.9 | 9.5 | 0.5 | 2.5 | B | C | 0.25
| 70 | 0.014286 | 14.2857 | 352 |  | 303 | 100 | 3 | 22.7 | 0.8 | 6 | D | C | 0.25
| 80 | 0.0125 | 12.5 | 402 |  | 350 | 150 | 5.7 | 45.4 | 1.5 | 12 | D | C | 0.5
| 90 | 0.011111 | 11.1111 | 454 |  | 355 | 155 | 15.1 | 75.7 | 4 | 20 | D | C | 0.5
| 100 | 0.01 | 10 | 508 |  | 360 | 160 | 22.7 | 113 | 6 | 30 | D | C | 0.75
[6 empty] | 370 | 170 | 37.8 | 227 | 10 | 60 | D | C | 1
[6 empty] | 371 | 171 | 37.8 | 227 | 10 | 60 | D | C | 1.00 PT*
|  | 9 | 0.009 | 111.1111
Configuration Table NOTE: Potted coils may be nonpolar
| Model | Inlet Port | Outlet Port | Model Designation | Model Number | Polarity |  |  | 0.36667
| 100 | A | B | 100AB | 0 | In+
| 100 | B | C | 100BC | 1 | In+
| 100 | D | C | 100DC | 2 | Out+
| 300 | - | - | 300 | 3 | Out+
| 300 Brass | - | - | 300B | 4 | Out+

## flowCharts
CALIBRATION TABLE
Model Designation | Volume [L] | Frequency [Hz] | Time [s] | Flow [L/s]
100AB | 4 | 22.5 | 180 | 0.022222
100AB | 4 | 47.5 | 87.5 | 0.045714 | 0.00094064 | 0
100AB | 4 | 83.5 | 51.5 | 0.07767 | 1.2311e-05 | #N/A
100BC | 4 | 12 | 159.6 | 0.025063 | 0.99966 | 0.0012147
100BC | 4 | 17.5 | 113.2 | 0.035336 | 5837.5875 | 2
100BC | 4 | 21 | 93.76 | 0.042662 | 0.0086133 | 2.951e-06
100BC | 4 | 34.3 | 58 | 0.068966
100BC | 4 | 41.6 | 47.82 | 0.083647
100BC | 4 | 50 | 39.98 | 0.10005
100BC | 4 | 60 | 33.4 | 0.11976
100DC | 4 | 11.6 | 48.09 | 0.083177
100DC | 4 | 14.9 | 38.05 | 0.10512
100DC | 4 | 16.5 | 34.66 | 0.11541
100DC | 4 | 18.3 | 31.5 | 0.12698
100DC | 4 | 19.8 | 30.1 | 0.13289
100DC | 4 | 28.7 | 22.6 | 0.17699
300 | 10 | 14.2 | 53.6 | 0.18657
300 | 10 | 16.5 | 49.1 | 0.20367
300 | 10 | 18.4 | 42.12 | 0.23742
300 | 10 | 19.7 | 41.76 | 0.23946
300 | 10 | 23.5 | 34.26 | 0.29189 | 0.0020052 | 0
300 | 10 | 30 | 27.05 | 0.36969 | 5.5093e-06 | #N/A
300 | 10 | 40 | 20.58 | 0.48591 | 0.99995 | 0.00054812
300 | 10 | 50.5 | 15.28 | 0.65445 | 132477.308 | 6
300 | 10 | 68 | 11.2 | 0.89286 | 0.039801 | 1.8026e-06
300B | 10 | 17 | 112.82 | 0.088637
300B | 10 | 20.8 | 96.14 | 0.10401
300B | 10 | 26.4 | 78.54 | 0.12732
300B | 10 | 34.7 | 64.45 | 0.15516
300B | 10 | 41.3 | 55.5 | 0.18018
300B | 10 | 48.8 | 45.86 | 0.21805
300B | 10 | 51.5 | 41.97 | 0.23827
| 11.5 | 66.65 |  |  | 0.0066394 | 0
| 10.7 | 66.46 |  |  | 0.00017313 | #N/A
| 9.8 | 64.71 |  |  | 0.99661 | 0.0080825
[5 empty] | 1470.6316 | 5
| 13.3 | 45.22 |  |  | 0.096072 | 0.00032664
| 13.8 | 47.93
| 12.7 | 51.74
| 17.1 | 44.91
| 16.7 | 47.77
[5 empty] | 0.012798 | 0
[5 empty] | 0.0001395 | #N/A
[5 empty] | 0.99905 | 0.014912
[5 empty] | 8417.3626 | 8
[5 empty] | 1.8717 | 0.0017789
[5 empty] | 0.0045683 | 0
[5 empty] | 8.0355e-05 | #N/A
[5 empty] | 0.99815 | 0.007775
[5 empty] | 3232.1296 | 6
[5 empty] | 0.19538 | 0.0003627